序号	名称	功能及技术参数
便携式多样品涡旋混合器	1.最多支持26位样品同时进行涡旋混合，兼容多种规格的样品管支架。

2.振幅：3mm，可以很好的实现振荡混匀难溶样品，尤其适合大容器。

3.标配26位试管支架（适用Ø10-16mm样品管）和12位试管支架（适用Ø16-32mm）样品管）。

4.兼容性强，可容纳15ml、50ml、100ml等不同体积的样品管。

5.转速范围：200 - 3000rpm

6.功率：100W

7.最大载重：1.8Kg

8. 具有过热自动保护功能，提供自适应降速保持不停机和停机后自动复启两种保护方式可选，满足不同实验需求。默认停机后自动复启保护方式。

9.控制终端：采用5寸触摸控制彩屏，采用一体化设计，显示分辨率800×480。具备手动和程序双模式控制。

10.程序模式：可以储存12个以上完整的涡旋振荡程序（包括转速、时间等信息），混合方法随时储存和调用。

11. 具备程序调速功能：每个涡旋振荡程序中，可预设6段不同的转速及涡旋时间，运行后可自动变速涡旋混合批量样品，中途无需人工参与。

12.中英文界面自由切换，可实时显示转速、振荡混合时间等

13.整机结构紧凑，噪声水平低，占地面积小

源
全自动毒物毒品前处理浓缩仪	1．工作环境条件

1.1 工作电压：220V±10%，50/60 Hz

主要技术参数及特点

2.1 漩涡技术：采用倾斜氮吹针口向加热水浴中的样品管吹气，气流使液体表面形成漩涡，有效增大样品表面积，提升液体的蒸发速度，同时液体不停吹扫样品管壁，减少分析物在样品管壁的残留，提高回收率。

★2.2 气流量检测：仪器开启时，在压力不变的情况下，每个氮吹口的气流量误差≤5%。（提供仪器在同一压力下，每个氮吹口气流量实物照片。照片须包含整机及流量计。须体现压力值及流量值）

2.3仪器设定气流量后，随着开启通道的增加，压力自动增大。防止出现开启通道数量不一样导致的气流量误差。

★2.4 梯度氮吹技术：浓缩过程中，在不同的时间段，执行不同的气流量。随着液面的位置降低，仪器能按照方法自动增大气体流量，始终保持高效率的浓缩；节约时间。设置梯度数量≥10个。（提供仪器在不同时间段，可设置不同气流量的实物照片）

2.5 梯度氮吹时，可以实时改变时间与气流量，浓缩不中断当前方法，继续按修改以后的方法继续运行。

2.6 自动判断浓缩终点功能：每个样品管位均配有独立的光学传感器，液面到达定容点时，自动触发停止氮吹或者定时氮吹。采用50/100mL定量氮吹浓缩管可定容至约1.0mL；不中断运行，可继续定时氮吹至0.5mL。

2.7采用标准15mL离心管可定容至约0.2mL。

▲2.8无需更拆卸仪器，仪器有3个以上高度调节位置，调节定容光学传感器的位置，让仪器适用于不同的样品管。禁止采用多个螺丝方式调节，避免光学传感器高度不一致。（提供光学传感器放置不同样品管，在不同高度的实物照片）

2.9 氮吹针采用外径≥3mm不锈钢针，防止外力及触碰样品管损坏。每个氮吹针都可独立拆卸清洗，方便维护。

2.10 样品位数：≥12位。定容样品管规格：15mL离心管，50mL定量样品管，100mL定量样品管；常规样品管规格：支持30mm*150mm（外径*高度）样品管及更小的样品管。

2.11 仪器采用7寸高清触摸屏，分辨率1024*600，仪器控制界面4个，使用简单。方法可存储120种。

2.12 工作模式：手动、手动+定容、定时、定容+定时、方法（梯度）、方法（梯度）+定容、方法（梯度）+定容+定时等模式。

2.13 延迟氮吹功能：液面达到定容点时，可设定时间，在该时间内，仪器继续进行氮吹，进行定容点以下的自动浓缩。

2.14 微调氮吹口设计：氮吹口位置可左右调节，使用各种样品管时，保证氮吹针口离样品管内壁≤2mm。仪器吹气时，氮吹针不能伸入样品管内部，避免引起交叉污染。

2.15 仪器玻璃可视窗数量≥2；仪器配有水浴照明系统，无需取出样品随时观察浓缩情况。

2.16 单组通道完成氮吹后仪器蜂鸣+灯光闪烁提醒，整体方法完成后仪器蜂鸣+灯光变色提醒。灯光颜色6种可选。

2.17 水浴温度范围：室温～100℃；传感器测量精度：±0.15℃；控温方式：PID精确控温；控温准确度：±1.0℃；温度传感器是测量水浴温度而非导热板温度，通过可视窗可直接观察到温度传感器。

2.18 气源压力报警：默认压力大于100psi报警；压力小于3psi报警并且显示屏提醒“压力过低”。可自定义高低压力报警的压力值。

2.19 在一个密闭的空间中进行浓缩，利用大功率排风扇和排气管将蒸发的有机溶剂气体直接排放到通风橱，不需要额外占用实验室的通风橱，排气扇排气速度1m³/min。

2.20 水浴70℃时，顶部观察窗不起雾，氮吹针不冷凝回流液体。

2.21 仪器具备防干烧功能、漏电保护功能；仪器错误提醒及报警直接在触摸屏显示。

2.22 开盖保护：在氮吹浓缩过程中，开盖自动关闭气源，仪器暂停。追加样品，放下门盖，仪器继续氮吹。

3．仪器配置

3.1 十二位定量氮吹浓缩仪主机（带梯度氮吹功能） 1套

3.2 100mL定容样品管架 1个

3.3 50mL定容样品管架 1个

3.4 15mL定容样品管架 1个

3.5 漏电保护电源线 1条

3.6 排气管2米带卡箍、进气管2米带卡箍、进/排水管1米 1套

3.7 气动接头（T10三通、10-8、10-6、8-4)，转接管路(4、6、8mm） 1包

3.8 外置样品管架（选配） 1套

3.9 50/100mL定量氮吹浓缩管（选配） 12只
便携式足迹勘查光源	一、产品要求：

“口袋式mini足迹搜索勘查光源” 产品须按照《GA/T 1671-2019 法庭科学宽幅强光足迹灯通用技术要求》设计而成，外形仅如手机大小，须小巧便携。

产品输出光源须为扇形掠射入光，光束扁平均匀光斑，以平行于地面的掠入射光照射，须通过掠射入光照射可以显著地增加漫反射物质痕迹与客体之间的反射光的亮度差，增强地面客体与灰尘足迹检材的立体感，同时适用于各类客体上灰尘加层痕迹、灰尘减层痕迹及其它物证的发现和固定。

二、产品技术参数要求

1、外形尺寸：≤142mm×81mm×28mm；

2、整机重量：≤400g；

3、电源：采用高容量锂电池；

4、时效：最大续航时间：≥60分钟、电池充满时间：≤90分钟；

5、输出功率：≥45W；

6、色温：6500K；

7、亮度：≥4500Lm；

8、亮度显示可根据不同的地面客体精选适合的亮度，确保提供最大反差的照射。

超宽幅高亮均光勘查光源	一、产品功能特点及技术参数：

1、具有外形小巧、轻便，光束均匀，平放于地面作足迹搜索光源使用。

2、设备材质航空级铝材整体铸造而成；

3、设备开关防误触开关，长按开机。有强中弱三个档位；

4、光源种类白光强光、白光普通光、白光弱光、

5、在距离白光强光光源0.5m处，基准轴上的峰值光照度≥15000LX（强光）/≥5000LX（普通光）/≥2000LX（弱光），根据不同的照度进行对不同客体进行拍照取证。

6、三脚架固定光源中段具有三脚架螺纹孔

7、供电方式可充电锂电池供电

8、续航时间：在充满电的情况下，白光强光光源连续使用时间≥2h;

9、散热功能：内置智能风扇循环散热，金属叠片散热，白光强光光源连续使用2h时，光源外壳温度不超过55℃，无烫手感。