一、项目资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（a）具有独立承担民事责任的能力；

（b）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（c）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、本项目的特定资格要求：供应商所投设备属国家医疗器械管理的，三类医疗器械须同时提供供应商的《医疗器械经营许可证》和产品的《医疗器械注册证》。国家另有规定的从其规定。

二、货物技术参数

| 序号 | 技术参数要求部分 |
| --- | --- |
| 一 | 半自动体外除颤仪(AED） |
| 1 | 物理规格/性能 |
| 1.1 | 整机（含电池）设备具备便携性，主机预期使用寿命≥10年。 |
| 1.2 | 具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受跌落冲击。 |
| 1.3 | 设备具有机盖保护装置，电极片具有收纳仓。 |
| 1.4 | 开盖即开机功能：打开设备盖后，主机自动开机。 |
| 2 | 除颤性能 |
| 2.1 | 采用双相波技术，支持成人以及儿童。 |
| ★2.2 | 输出能量最大能量（成人）≧360J。（提供说明说或者彩页证明） |
| 2.3 | - 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 |
| 2.4 | 从开机到200J放电准备就绪用时＜8s |
| 2.4 | 可支持200J能量除颤治疗≥10次。 |
| 3 | 除颤电极片 |
| ★3.1 | 电极片有效期：≥60个月，并且电极片上有标注失效日期。（提供电极片实物图） |
| 3.2 | 可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。 |
| 3.3 | 主机屏幕上有电极片粘贴位置语音动画提示。 |
| 4 | 电池 |
| 4.1 | 在室温温度环境下，正常的使用情况下，电池待机寿命≥5年。 |
| 4.2 | 在常规条件下，至少可支持10次360J除颤治疗。 |
| 4.3 | 可检测电池低电量并给出报警提示。 |
| ★4.4 | 首次出现电池低电量报警时，主机至少还可以持续工作30分钟和至少提供10以上次200的的电击。 |
| 5 | 屏幕/操作 |
| ★5.1 | 设备主机具有彩色显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800×480像素。（提供说明书或彩页证明） |
| 5.2 | 设备主机屏幕上有动画操作指导显示。 |
| 6 | 数据管理 |
| 6.1 | 设备支持USB接口，可通过USB导出抢救记录数据到电脑。 |
| 6.2 | 支持每日、每周、每月的设备自检，每次自检均支持对除颤放电模块的检测。 |
| 7 | 网络系统 |
| 7.1 | 支持对所安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能，维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式， 并能将上述信息在AED地图上显示状态。（提供已运行账户的真实截图画面，证明该截图的时间为7天内得数据） |
| 7.2 | 设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈；急救事件发生时，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。 |
| 7.3 | 系统管理：中标方要通过远程管理系统做好监控管理，能将报警信息发送至相关（包括采购人\使用方\维护方）管理人员并在 AED 地图上显示状态；并根据采购方要求提供 采购人独立的授权管理账号（PC 端），开放管理权限，支持采购人随时随地自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。 |
| ★7.4 | 设备内置网络模块，可将自检数据无线传输到远程AED管理平台，无需人工巡检、降低运维成本。 |
| 7.5 | 监控功能，支持对所安装的AED进行全方面监控包括；远程监控与AED能耗无关，要求 AED 为单独供能。 |
| 8 | 配套及服务要求 |
| 8.1 | 根据采购方需求采用壁挂式或立式机箱，材质应耐压耐腐蚀并具备防晒防水等功能，室外机箱防锈保质应达≥8年内以上；机箱外观应比例协调，美观大方，机箱色彩由采购方选定，并应根据采购方需求印制指定标识及宣传标语。挂箱安装需由供应商免费安装，不得收取其他费用。 |
| ★8.2 | 产品安全稳定性：为保障此次AED设备安全性、稳定性及技术先进性,要求设备投入市场时间不少于2年的成熟主力机型（以医疗器械注册证发放时间为准） |